## equipment
순번 | 관리번호 | 물품명 | 스펙 | 제조사 | 제조국 | 도입시기(날짜) | price_raw | price_krw | 장비대수 | 도입 회사명 | 도입처 주소 | 연락처 | 사용 용도 | 상태 | 내용 | 물품분류번호 | 관리 이력 | 연락처 비고
1 | 04-장비-05 | 여과기(보틀탑필터또는여과컵) | 3구 2 ea | Nalgene |  | 1995-01-21 | 1 086 000 | 1086000 | 1 | 대일엔지니어링 | 안양시동안구 호계1동 995-2 | 02-469-6420 | 부유물질 측정 | 신품
2 | 04-장비-06 | 여과기(보틀탑필터또는여과컵) | 3구 2 ea | Nalgene |  | 1995-01-21 | 1 086 000 | 1086000 | 1 | 대일엔지니어링 | 안양시동안구 호계1동 995-2 | 02-469-6420 | 부유물질 측정 | 신품
3 | 04-장비-07~08 | 부란기(인큐베이터)(저온BOD배양기) | MIR 552 (S.N.:41205971) (S.N.:41205972) | SANYO | 일본 | 1995-05-08 | 3 588 430 | 3588430 | 1 | 대일테크 | 강남구 포이동 194 설악빌딩 301 | 02-557-1725 | BOD 시험용 | 신품 | 1. 온도범위 : (-10 ～ 50) ℃ 2. 분해능 : 1 ℃
4 | 04-장비-08 | 부란기(인큐베이터) | MIR 552 (S.N.:41205972) | SANYO | 일본 | 1995-05-08 | 3 588 430 | 3588430 | 1 | 대일테크 | 강남구 포이동 194 설악빌딩 301 | 02-557-1725 | BOD 시험용 | 신품 | 1. 온도범위 : (-10 ～ 50) ℃ 2. 분해능 : 1 ℃
5 | 04-장비-09 | 부란기(인큐베이터)(저온BOD배양기) | MIR 553 (S.N.:60201168) | SANYO | 일본 | 1996-03-20 | 2 456 090 | 2456090 | 1 | 대일테크 | 강남구 포이동 194 설악빌딩 301 | 02-557-1725 | BOD 시험용 | 신품 | 1. 온도범위 : (-10 ～ 50) ℃ 2. 분해능 : 1 ℃ 41104404-20499389 | 41104404-20499389
6 | 04-장비-10 | 적정기 | Dosimat 665 | Metrohm | 스위스 | 1995-05-08 | 5 724 000 | 5724000 | 1 | 화신기계 | 강남 P.O box 478 | 02-554-7011 | COD 적정 | 신품 | 1. 범위 : (0～20) mL 2. 분해능 : 0.001 mL 3. Dosing error : ± 30 μL
7 | 04-장비-11 | 적정기 | Dosimat 665 | Metrohm | Switzerland | 1995-05-08 | 5 724 000 | 5724000 | 1 | 화신기계 | 강남 P.O box 478 | 02-554-7011 | COD 적정 | 신품 | 1. 범위 : (0～20) mL 2. 분해능 : 0.001 mL 3. Dosing error : ± 30 μL
8 | 04-장비-21 | 수온용존산소측정기 | YSI 58 | YSI | 미국 | 2001-11-06 | 4 649 700 | 4649700 | 1 | 탐라랩테크 | 종로구 숭인동 1421-1 |  | 용존산소 측정 | 신품 |  |  |  | 022234-7537
9 | 04-장비-30 | 전기식 지시저울 | Sartorius LE244s | Sartorius | 미국 | 2004-07-01 | 9 278 000 | 9278000 | 1 | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | 시료,시약,여지무게 측정 | 신품
10 | 04-장비-31 | 휴대용 현장수질 검사기 | YSI 556 MPS | YSI | 미국 | 2004-07-01 | 6 313 000 | 6313000 | 1 | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | 전기전도도, 수온, pH, DO측정 | 신품 | 1. pH, 온도 2. DO 3. 전기전도도 측정
11 | 04-장비-38 | 핫플레이트(실험용히터) | Universal Hot Plate(HP-3) | 우주과학 |  | 2005-07-27 | 1 470 000 | 1470000 | 1 | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | n-Hexane 추출물질 분석 | 신품 | 41102404-20457643 | 41102404-20457643
12 | 04-장비-40 | 수소이온농도측정기(pH meter) | 781pH/ION meter | Metrohm | 스위스 | 2005-07-27 | 5 821 000 | 5821000 | 1 | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | pH 측정 | 신품
13 | 04-장비-42 | 분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer) | DU-800 Kinetics Package | Beckman Coulter |  | 2006-06-09 | 35 373 600 | 35373600 | 1 | 동영과학(주) | 강남구 논현동 210-1 삼원빌딩 | 02-547-1758 | 환경시료분석 (NH3-N, Phenol, ABS, 색도등) | 신품 | - 환경시료분석(Wavelength 190 to 1100nm) - 12개 파장 동시 측정 |  |  | 담당) 임준규 011-9111-3629
14 | 04-장비-43 | ICP Spectrometer(유도결합플라즈마(ICP)분광계) | Perkin Elmer Optima 5300DV | Perkin Elmer |  | 2006-08-23 | 129 454 460 | 129454460 | 1 | 퍼킨엘머 코리아 | 서초구 반포4동 51-12 | 02-592-2997 | 중금속 측정 | 신품 |  |  |  | 담당자 : 김현석 011-9971-5375
15 | 04-장비-46 | 시안페놀자동증류장치(플라스크또는증류기유닛) | Vapodest 50S | Gerhardt | 독일 | 2008-08-21 | 66 917 450 | 66917450 | 1 | 씨엠 코퍼레이션 | 부산시 사상구 쾌법동 578 | 051-319-0795 | 시안, 페놀 전처리 | 신품
16 | 04-장비-48 | 인큐베이터(중력대류식범용배양기) | MIR553 (S.N.:080060090) | SANYO | 일본 | 2008-10-16 | 6 645 000 | 6645000 | 1 | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 | BOD 분석 | 신품 |  |  |  | 김복열 011-9163-8316
17 | 04-장비-49 | 인큐베이터(중력대류식범용배양기) | MIR553 (S.N.:080060091) | SANYO | 일본 | 2008-10-16 | 6 645 000 | 6645000 | 1 | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 | BOD 분석 | 신품 |  |  |  | 김복열 011-9163-8316
18 | 04-장비-52 | 자동적정기(전위차적정기) | 876 Dosimat Plus (1092146) | Metrohm | 스위스 | 2008-10-16 | 3 410 000 | 3410000 | 1 | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 | COD 적정 | 신품 | Volume : (0 ~ 20) mL Dosing Error : ±30 uL Max Permissible Systematic Error : ±0.21 %, ±40 uL Max Permissible Random Error : ±0.07 %, ±14 uL |  |  | 김복열 011-9163-8316
19 | 04-장비-55 | 건조기 | MO -212F | SANYO | 일본 | 2008-10-16 | 1 178 000 | 1178000 | 1 | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 | 시약 및 시료 건조 | 신품 | 용량 : 150 L 사용온도 : (45 ~ 200) ℃ PID Control 무게 : 66 kg S/N : 07120020 |  |  | 김복열 011-9163-8316
20 | 04-장비-56 | 원심분리기 | Megar 17R | 한일 | 한국 | 2008-10-16 | 5 050 000 | 5050000 | 1 | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 | 토양 및 수질시료를 원심분리 | 신품 | AS 변경 : 한일과학산업(주) 032-543-6906 2019.12.23. 토양팀에서 (재)이관 |  | 2019.12.23. 토양팀에서 (재)이관 | 김복열 011-9163-8316
21 | 04-장비-57 | 이온크로마토그래피(IC)(액체크로마토그래프) | 850 Professional IC | Metrohm | 스위스 | 2008-10-14 | 119 057 780 | 119057780 | 1 | JL싸이언스 | 서울 양천구 신정3동 1254 신트리테크노타운 606 | 02-2065-6996 | 이온물질 분석 | 신품 | 2018.03.06.먹는물팀에서 재이관 |  | 2018.03.06.먹는물팀에서 재이관
22 | 04-장비-60 | 전기식지시저울(분석저울) | SARTORIUS CPA224S | GERMANY |  | 2009-03-27 | 9 773 000 | 9773000 | 1 | (주)한국싸토리우스 메카트로닉스 | 서울 서초구 양재동 209-3 양재빌딩 | 02-575-6945 | 무게측정 | 신품 | (Serial No. 23901811) - Weighing capacity : 220 g - Readability : 0.1 mg - Operating Temp. range : 10 ℃ ~ 30 ℃ - Allowable ambient operating Temp : 5 ℃ ~ 40 ℃ - Linearity : ≤ ±0.2 mg - 물품목록번호 : 41111590-21162344 - 위 치 : 수질실험실 Ⅰ - 예산관련 : 하폐수오염도검사(저울 1 대 → 2 대 구입) | 41111590-21162344 |  | 010-3094-7977 (정희상)
23 | 04-장비-61 | 진탕기(회전식진탕기) | SJ-RS1 | 세종과학 | 한국 | 2009-03-27 | 2 500 000 | 2500000 | 1 | 세종과학 | 부천 오정구 내동344 다우테크노타운 404 | 032-676-6641 | 분액여두 진탕 | 신품 | (Serial No. SJ09032701) - Motor : Brushless DC Induction Motor, 1/8 HP - Stroke : 35 mm - Timer : Max. 99 h, Electronic Type - Capacity : 1 L X 6 ea - Power Source : 220V AC, 60Hz, 30 W - RPM : 250 rpm
24 | 04-장비-61-01 | 진탕기 | SJ-RS1 | 세종과학 | 한국 | 2009-03-27 | 2 500 000 | 2500000 | 1 | 세종과학 | 부천 오정구 내동344 다우테크노타운 404 | 032-676-6641 | 분액여두 진탕 | 신품 | (Serial No. SJ09032702) - Motor : Brushless DC Induction Motor, 1/8 HP - Stroke : 35 mm - Timer : Max. 99 h, Electronic Type - Capacity : 1 L X 6 ea - Power Source : 220V AC, 60Hz, 30 W - RPM : 250 rpm 토양팀 이관예정 |  | 토양팀 이관예정
25 | 04-장비-64 | 생태독성 실험장비 1set |  |  |  | 2010-04-23 | 31,873,600 + 7,300,000 | 39173600 | 1 | 한국바이오시스템 |  |  | 생태독성 실험 | 신품 | 1. 배양기 : KORBI, KBIC-1100 2. 광조도계 : TOKYO PHOTO, ANA-F9(091140) 3. 증류수제조기 [0000000001323925]41104402-20404735: 강제순환식또는기계대류식범용배양기 [0000000001323928]10131702-20270654: 수족관 | 41104402-20404735; 10131702-20270654
26 | 04-장비-68 | 생태독성 냉온풍기(얼펌프) | LPNW1451IVJ | LG |  | 2011-08-02 | 7 260 910 | 7260910 | 1 | LG 전자 |  | 1544-7777 | 생태독성실 항온 | 신품 | 1. 냉방 및 히트펌프 난방 2. 소비전력 : 냉방 5.5 kw, 난방 4.8 kw |  |  | 1588-7777
27 | 04-장비-69 | T-N, T-P 분석기(수질분석기) | SYNCA | 일본 |  | 2012-05-16 | 145,866,450 | 145866450 | 1 | 비엘텍(주) | 서울시 영등포구 문래동 3가 55-20 | 02-722-0760 | 총인, 총질소 분석 | 신품
28 | 04-장비-71 | 원자흡광광도계(원자흡광분석기) | AA240FS | VARIAN |  | 2009-05-12 | 101 380 880 | 101380880 | 1 | 베리안테크놀로지코리아(주) | 서울시 강남구 대치동 966-5 신사 제2빌딩 2층 | 02-3452-2452 | 폐하수 중 중금속 분석 | 신품 | 1. 이중관선 형태의 원자흡광 광도계 2. 원자흡수/발광법에 의한 자동분석 성능이 20원소까지 가능 3. 고감도 중수소 등을 이용한 바탕보정 가능 4. 수소화 원소의 측정을 위한 환원기화 장치 부탁 가능 5. 2013. 07. 19. 먹는물검사팀에서 관리전환 6. S/N : AA0904M054 |  | 5. 2013. 07. 19. 먹는물검사팀에서 관리전환 | 010-2226-3416 오세연 차장
29 | 04-장비-72 | 총유기탄소분석기 | StarTOC-Auto Benchtop TOC | TOC System Inc. |  | 2013-07-08 | 57 042 750 | 57042750 | 1 | 비엘프로세스(주) | 안양시 동안구 시민대로 361 에이스 평촌타워 1312호 | 031 345 8200 | 총유기탄소 분석 | 신품 | 1. UV/Persulfate와 Ozon e/OH- Oxidation 방법으로 산화력 극대화 2. Dual wavelength NDIR을 이용하여 전자동 Drift 조정 3. 1 mm 부유물 까지 분해 가능 4. 높은 염분농도에서 난분해성물질 분해가능 |  |  | 010-2431-1408 이병렬 부장
30 | 04-장비-73 | 수질분석기(F, 암모니아성질소) | AACS | BLTEC | 일본 | 2008-04-11 | 66 387 940 | 66387940 | 1 | BLTEC | 서울 영등포구 문래동 3가 54-66 | 02-722-0760 | 불소, 시안 분석 | 신품 | 1. 2013. 10. 11. 본원 토양분석팀에서 관리전환 2. 물품번호 : 41113319-20926675 | 41113319-20926675 | 1. 2013. 10. 11. 본원 토양분석팀에서 관리전환
31 | 04-장비-74 | 기체크로마토그래프/질량분석기 | 7890B (5977A) | Agilent | 미국 | 2014-08-07 | 152 682 060 | 152682060 | 1 | 영인과학 | 서울 강난구 압구정로 28길 22 | 02-519-7300 | 수질 중 휘발성물질 분석 | 신품 | 1. 미량유해불질 정량분석 2. Qudropole Type
32 | 04-장비-74-1 | 증류수제조장치 | Basic 300 Ultra 370 | 영인 |  | 2014-08-07 | 152 682 060 | 152682060 | 1 | 영인과학 | 서울 강난구 압구정로 28길 22 | 02-519-7300 | 초순수 제조 | 신품
33 | 04-장비-75 | 시료전처리장치(마이크로웨이브오븐) | MultiWave PRO | Austria |  | 2016-07-07 | 37 010 300 | 37010300 | 1 | 안톤파 코리아 주식회사 | 송파구 중대로 135 IT벤처타워 동관 13층 1301호 | 02-6747-5771 | 폐하수 중 중금속 전처리 | 신품 | - 1. Main Body 1) 출력 : 1500W(듀얼마그네트론 시스템) 2) 온도 컨트롤 : IR 센서(무선) 3) 내부 공간: 66 L 4) 최대압력: 140bar 5) 최대온도: 300 °C 6) 냉각 소요 시간 : 200 ℃에서 60 ℃ (20분 소요) 7) 9“ 풀 컬러 터치스크린. 8) USB를 통한 결과 저장 (.pdf, .excel, .png 등) |  |  | 대표) Fax) 02-6747-5772 010-4284-2542 (기술영엄부, 박재남)
34 | 04-장비-76 | 수은분석기 | MA-3000 | 일본 | NIC | 2016-10-04 | 59 438 210 | 59438210 | 1 | 한국 ITS | 송파구 백제고분로 101 서일빌딩 4층 | 02-421-4022 | 폐하수 중 수은 분석 | 신품 | 1. 시료 전처리부 - 연소관 종류 : 충진 석영관 - 분석 시료 용기 : 세라믹(100개) - 온도 : 최대 1000℃ - 수은 채집법 : 금아말감법 - 시료 용량 (액체 1,400uL, 고체 1,500mg) - 사용 가스 : 산소 2. 검출기부 - 분석방법 : 냉증기 원자흡광광도계법 (CVAAS) - 검출기 방식 : 3개 빔 스펙트로포토메터 - 측정 파장 : 253.7nm (검출기 : 광 튜브 검출기) - 검출 한계 : 0.001ng 3. 액체 분석용 전자동 환원기화 장치 - 분석 가능 용기 : 60개(표준액 : 10, 시료 : 50) - 사용 반응액 : H2SO4, SnCl2, - 검출 한계 : 1ppt(5ml) |  |  | 대표) Fax) 02-421-9022 010-6255-5617 (김융석 차장)
35 | 04-장비-77 | 초음파세척기 | NXPC-B5020SB | 국산 |  | 2017-01-25 | 1 925 000 | 1925000 | 1 | ㈜뉴런핏 | 서울시 금천구 가산동 이앤씨드림타워 8차 902호 | 02 6340 6300 | 초자세척 | 신품 | 1. 세척용량 : 20 L 2. 세척온도 : (-10 ~ 70) ℃ 3. 세척시간 : (1 ~ 99) min 4. 진동소자 : ULTRA B.L.T Type 5. 초음파 주파수 : 40 kHz 6. 초음파 출력 : 500 W |  |  | 02 6340 6306
36 | 04-장비-78 | 추출항온수조 | DS-27S6D | 다솔과학 | 한국 | 2017-12-15 | 2 860 000 | 2860000 | 1 | ㈜다솔과학 | 경기도 화성시 삼성1로2길 10 | 031 376 1526 | COD 분석 | 신품 | 1. 온도범위 : (상온+5) ℃ ~ 100 ℃ 2. 수조구조 및 개수 : 1열 6개 3. 내부용량 : 22 L 4. 전원 : AC 220 V, 60 Hz, 3 kw 5. 1701-111.1, 1701-111.2 |  |  | 031 377 4264
37 | 04-장비-79 | 진공펌프(2대) | ME8C NT | Vacuubrand | 독일 | 2017-04-12 | 12 540 000 | 12540000 | 1 | 에이스싸이언스 | 의정부시 능곡로 26번길 28 | 031 846 5300 | 시료여과 및 SS 분석 | 신품 | 1. 내화학 및 내산성 2. PTFE-Viton-섬유-Viton 4 겹으로 만든 샌드위치 디자인 3. 스테이지수 ; 1 4. 다이어프램 수 : 4 5. 최종 진공도 : 52 Torr (70 mbar) 6. 진공속도 : 130 L/min 7. 2기 구매 |  |  | 031 843 5757
38 | 04-장비-80 | 실험실용 냉장고 | GMSR-1350 | 주식회사 지엠에스 | 한국 | 2018-01-25 | 7,697,680원 | 7697680 | 1 | 주식회사 지엠에스 | 양주시 은현면 검준2길 201-22 | 010-8666-6344 | 시약 및 시료보관 냉장고 | 신품 | 1. 1370 × 680 × 1450 2. 용량 : 1350 L 3. 외장 : Galvanized steel powder coating 4. 내장 : ABS, PE 5. 연구목적용 시료를 (4 ± 2) ℃로 보관하는 용도로 사용되는 핀 없는 응축기를 이용한 무제상 냉장고 |  |  | 031) 858-6344
39 | 04-장비-81 | 실험실용 냉난방기 | LR-W2903P3J | 엘지전자(주) 창원2공장 |  | 2018-02-21 | 5,544,000원 | 5544000 | 1 | 엘지전자(주) | 경남 창원시 엘지전자 창원2공장 | 1544-7777 | 실험실 냉난방(항온유지) | 신품 | - 법적냉동능력 6.09 RT - 냉방 정격능력 29,000 W - 난방 정격능력 33,000 W - 최대운전전류 32.0A - 옥내용 113kg(옥외 실외기 별도) |  |  | Tel. 1588-7777
40 | 04-장비-82 | 건조기(건조캐비닛또는오븐) | DS-80-1 | 한국 |  | 2019-02-26 | 1,870,000 | 1870000 | 1 | 다솔과학 | 경기도 화성시 삼성1로 2길 10번지 (석우동 22-4) | 031-376-1526 | SS여과지 건조용 | 신품 | - Forced convection type - Temperature Range : Ambient to 260℃(±0.3℃ at 140℃) - 137L, SUS304 - 60W blower fan - Over heat protector, Power breaker - Power(AC220V, 60Hz) 2Kw 물품분류번호 : 41104510-20406573 | 41104510-20406573
41 | 04-장비-83 | 수질분석기 | Futura 3 | AMS Alliance | 프랑스 | 2019-07-10 | 79,971,570 | 79971570 | 1 | E&C Technology Co.,Ltd. | 서울특별시 구로구 디지털로 288, 1706호(대륭포스트타워 1차) | 2138-6578 | 시안, 페놀류 자동분석기 | 신품 | Full Automatic Water Analyzer 1) Autosampler - 150 Sample cup position 2) Two Individual Analytical Console 3) On-line UV digestor(350 nm, quartz coil) / On-line distillation unit-up to 200℃ 4) Auto Shutdown & Automatic Start-up 5) Analytical Test Kit for CN/Phenol : - Throughput : 20-30 samples/hr 6) System Control Software 물품분류번호 : 41113319-23423285 | 41113319-23423285
42 | 04-장비-84 | 닌하이드린 분석기(NRN analyzer) | NRN분석기 (HS-1000) | ㈜휴마스 | 국산 | 2017-11-28 | 2,990,900 | 2990900 | 1 | ㈜휴마스 | 대전광역시 유성구 가정북로 26-77 | 042-864-2462 | 가축매몰지 관측정 수질 검사 (침출수 유출여부 판정) | 신품 | 1. 측정방식 : 발색시약에 의한 흡광광도법 2. 측정기기내에 NRN 분석방법과, 자동파장선택 방식으로 작동이 쉽고 빠른 분석이 이루어져야 한다. 3. 충전용 전지가 기본 장착되어 충전용어댑터를 이용 자동 충전할 수 있어야 한다. ※ 2019.11.28. 물환경연구부 산업폐수팀에서 이관(41113319-20485542) | 41113319-20485542 | ※ 2019.11.28. 물환경연구부 산업폐수팀에서 이관(41113319-20485542)
43 | 04-장비-85 | 실험실용배기기 | 테이블탑 후드 SG-PTFH-1500D SG-PTFH-1800D | 오창과학상사 |  | 2020-05-13 | 11,990,000 | 11990000 | 1 | 오창과학상사 | 안양시 동안구 흥안대로 112-1 웰빙타워 303호 | 031-466-5503 | 용매추출 | 신품 |  |  |  | 010-3269-5503
44 | 04-장비-86 | 분광광도계(UV/VIS Spectorphotometer) | Lambda 465 | PerkinElmer | U.S.A. | 2020-05-20 | 25,400,000 | 25400000 | 1 | ㈜신코 (Sinco) | 서울시 강남구 봉은사로 627 | 02-2143-8200 | 환경시료분석 (ABS, 색도, 6가크롬 등) | 신품
45 | 04-장비-87 | 총유기탄소분석기(Total Organic Carbon Analyzer) | Multi N/C 3100 | analytikjena | 독일 | 2020-06-09 | 53,689,890 | 53689890 | 1 | analytikjena korea | 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 B-803, 8층 |  | TOC 분석 | 신품 |  |  |  | 02) 541-4360
46 | 04-장비-88 | 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatography Mass Spectrometer) | SCOIN SQ GC/MS with 450GC | SCION Instrument |  | 2020-06-12 | 140,549,890 | 140549890 | 1 | 싸이언인스트루먼트코리아 주식회사 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 2302호(16950) | 031-712-7373 | 미량유기물 분석 | 신품
47 | 04-장비-89 | 물벼룩배양기(강제순환식또는기계대류식범용배양기) | ETP-432B | 에버그린탑 | 대한민국 | 2021-03-16 | 7,590,000 x 2대 | 7590000 | 2 | 에버그린탑 | 포천시 가산면 시우동6길 15 | 02-866-4204 | 생태독성 분석용 | 신품
48 | 04-장비-90 | BOD 인큐베이터(중력대류식범용배양기) | VS1203P5-L | 주식회사 비전 | 대한민국 | 2021-03-25 | 4,840,000 x 2대 | 4840000 | 2 | 주식회사 비전 | 부천시 오정 삼정 삼작로 121번길 33 | 010-6271-8372 | BOD 배양용 | 신품
49 | 04-장비-91 | 수질분석기 | New QuAAtro 39 | SEAL Analytical GmbH | 독일 | 2021-08-27 | 114,658,070 | 114658070 | 1 | ㈜비엘텍코리아 호남지사 | 전라북도 정읍시 상사4길 23-0(상동) C동 | 010-2371-4392 | T-N, T-P, PO4-P 분석 | 신품
50 | 04-장비-92 | 질량분석기(액체크로마토그래프-텐덤질량분석기) | Qtrap5500+ | AB SCIEX | 싱가포르 | 2021-09-14 | 350,257,480 ( 4,659,880) | 354917360 | 1 | 한국랩스 주식회사 | 경기도 성남시 분당구 판교공원로3길 2, 201호 (판교동) | 031-708-8229 | 과불화화합물 분석 | 신품
51 | 04-장비-93 | 실험실용일반냉장고또는냉동고 | UDS-45RIE-1 | 유니크 대성 (한국) 1588-9269 |  | 2022-07-11 | 1,780,000 x 2대 | 1780000 | 2 | 행복프로세스사회적협동조합 | 경기도 남양주시 다산중앙로19번길25-2 3 (다산동) 블루웨일2차 F610호 | 02-1644-0826 | 시료보관용 냉장고 | 신품
52 | 04-장비-94 | 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP-OES) | Avio-550 Max | 퍼킨엘머 | 싱가포르 | 2022-07-19 | 159,438,000 | 159438000 | 1 | 퍼킨엘머 유한회사 | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 13층 1302~1310호(구로동, 에이스테크노타워5차) | 042-862-7111 | 중금속 분석 | 신품
53 | 04-장비-95 | 질소농축기(진공또는원심농축기) | Evatros T.C.S | ㈜구정 엔지니어링 |  | 2019-07-01 | 38,708,980 | 38708980 | 1 | ㈜구정 엔지니어링 | 서울 구로구 디지털로 | 02-3281 -3376 | 잔류농약 분석 | 신품
54 | 04-장비-98 | 이온크로마토그래피(Ion Chromatograph) | 930 Compact IC Flex Ses | Metrohm | 스위스 | 2023-07-20 | 86,754,320 | 86754320 | 1 | ㈜제이엘 사이언스 | 서울특별시 양천구 신정로 267, 606호 | 02-2065-6996 | 이온물질 분석 | 신품 |  |  |  | 02-2065-6999
55 | 04-장비-99 | 기타수질분석기(Auto Analyzer) | QuAAtro 39 | SEAL Analytical GmbH | 독일 | 2023-08-15 | 101,694,480 | 101694480 | 1 | 비엘텍코리아(주) | 서울특별시 영등포구 경인로 755, 에이스하이테크시티 1동 1607호 | 02-722-0760 | 암모니아, 불소, 음이온계면활성제 분석 | 신품
56 | 04-장비-100 | 실험실용배기기 | CHS-N12150 | 삼인싸이언스 |  | 2022-07-14 | 10,312,640 | 10312640 | 1 | 삼인싸이언스(주) | 안산시 단원구 엠티브이4로48번길 27(목내동) | 02-2163-8940 | COD 분석용 | 신품
57 | 04-장비-101 | 냉장냉동겸용장치(냉장고) | GWFD-1260RFEC1 | 그랜드우성 | 한국 | 2025-03-21 | 2,099,025 x 2대 | 2099025 | 2 | 그랜드우성 | 서울특별시 성동구 청계천로 458 | 02-2237-7950 | 시료 보관 | 신품
58 | 04-장비-102 | 수소이온측정기(pH Meter) | VSTAR12 | Thermo Scientific Orion | 미국 | 2025-05-19 | 4,840,000 | 4840000 | 1 | ㈜랩사이언스 | 경기도 하남시 조정대로 150 아이테코 1003 | 031-790-4123 | 하·폐수, 하천수 pH 측정 | 신품
59 | 04-장비-103 | 자외-가시선분광광도계(UV Spectrometer) | UV-2600i Plus | Shimadzu | 일본 | 2025-09-15 | 40,480,000 | 40480000 | 1 | 시리우스테크놀러지스 | 경기도 안산시 단원구 별망로453, 604-1호(목내동) | 031-364-8262 | 6가크롬, 색도, 클로로필 a 분석 | 신품
60 | 04-장비-104 | 실험용세척기(Laboratory Glassware Washing & Drying system) | GW6010ML | Smeg | 이탈리아 | 2025-10-28 | 74,988,220 | 74988220 | 1 | ㈜휴먼코퍼레이션 | 서울특별시 송파구 가락로 36(석촌동, 휴먼빌딩) | 02-418-4182 | 실험용 유리초자기구 세척 | 신품

## components
record_id | mgmt_no | seq | name | qty | unit
3 | 04-장비-07~08 | 1 | MIR 552 | 2대/set | set
13 | 04-장비-42 | 1 | AUTOSAMPLER | 1 | 대
14 | 04-장비-43 | 1 | UPS(NPS2000) 한도전원 | 1 | 대
14 | 04-장비-43 | 2 | Recirculation Water Cooling sys. (Cooling Sys. 5000 PE) perkin Elmer | 1 | 대
14 | 04-장비-43 | 3 | Air Compressor(Precisely Compressor) Perkin Elmer | 1 | 대
22 | 04-장비-60 | 1 | 분동 50 g (지시값등급 50 g/E2) 기물번호 : 18929995 | 1 | 개
22 | 04-장비-60 | 2 | 분동 100 g (지시값등급 100 g/E2) 기물번호 : 23429415 | 1 | 개
22 | 04-장비-60 | 3 | 분동 200 g (지시값등급 200 g/E2) 기물번호 : 23629381 | 1 | 개
22 | 04-장비-60 | 4 | 방진판(석판) | 1 | 개
25 | 04-장비-64 | 1 | 물벼룩배양 및 독성측정기외 8종
25 | 04-장비-64 | 2 | (pH meter, DO meter, 냉장고, 노트북,
25 | 04-장비-64 | 3 | 순수제조기, 전자저울, 조도계, 현미경)
27 | 04-장비-69 | 1 | Main Body | 1 | set
27 | 04-장비-69 | 2 | 전처리 장치(D2BX-02) | 1 | set
27 | 04-장비-69 | 3 | Auto Sampler(HSU-2020) | 1 | set
27 | 04-장비-69 | 4 | 시약주입장치(AASU-2000) | 1 | set
27 | 04-장비-69 | 5 | 컴퓨터 및 프린터 | 1 | set
28 | 04-장비-71 | 1 | Flame Automation System | 1 | set
28 | 04-장비-71 | 2 | Vapor Generation System | 1 | set
28 | 04-장비-71 | 3 | Autosampler | 1 | set
28 | 04-장비-71 | 4 | Air Compressor | 1 | 대
29 | 04-장비-72 | 1 | UV/Persulfate, Dual Oxidation | 1 | set
29 | 04-장비-72 | 2 | Dual NDIR Dectector | 1 | set
29 | 04-장비-72 | 3 | Autosampler | 1 | set
29 | 04-장비-72 | 4 | Operation Software | 1 | 대
30 | 04-장비-73 | 1 | Main Body | 1 | set
30 | 04-장비-73 | 2 | 전처리 장치 | 1 | set
30 | 04-장비-73 | 3 | Autosampler | 1 | set
30 | 04-장비-73 | 4 | Control System(PC) | 1 | set
31 | 04-장비-74 | 1 | Main Body | 1 | set
31 | 04-장비-74 | 2 | Headspace(Tekmar HT3) | 1 | set
31 | 04-장비-74 | 3 | 초순수제조장치(1ck Basic 300, 2차 Ultra 370) | 1 | set
31 | 04-장비-74 | 4 | 항온항습기(LG 휘센) | 1 | set
31 | 04-장비-74 | 5 | 컴퓨터 및 프린터 | 1 | set
32 | 04-장비-74-1 | 1 | 1차 Basic 360 | 1 | set
32 | 04-장비-74-1 | 2 | 2차 Ultra 370 | 1 | set
33 | 04-장비-75 | 1 | Main Body | 1 | 대
33 | 04-장비-75 | 2 | 로터 및 시료용기 세트(16HF100) | 16 | 개
33 | 04-장비-75 | 3 | 로터 및 시료용기 세트 (24HVT50) | 10 | 개
34 | 04-장비-76 | 1 | Main Body | 1 | 대
34 | 04-장비-76 | 2 | 환원기화 장치(SC-3A, RD-3A) | 1 | 대
42 | 04-장비-84 | 1 | Main system | set | 1
42 | 04-장비-84 | 2 | 전용반응기 (HS-R200S) | set | 1
42 | 04-장비-84 | 3 | NRN 분석시약 | set | 1
43 | 04-장비-85 | 1 | PP 재질 흄후드 | 2 | ea
43 | 04-장비-85 | 2 | 실험테이블(간이씽크 포함) | 2 | ea
44 | 04-장비-86 | 1 | 광다이오드 어레이 자외선-가시광선 분광광도계
44 | 04-장비-86 | 2 | 운용 소프트웨어
44 | 04-장비-86 | 3 | Accessories(Auto Sipper system, cells etc.)
44 | 04-장비-86 | 4 | Operating PC System
45 | 04-장비-87 | 1 | TOC Analyzer | 1 | 대
45 | 04-장비-87 | 2 | Autosampler with 72 positon sample rack | 1 | 대
45 | 04-장비-87 | 3 | Gas Generator | 1 | 대
45 | 04-장비-87 | 4 | Ultra Sonic Bath | 1 | 대
46 | 04-장비-88 | 1 | Gas Chromatograph Mass Spectrometer System | 1 | 대
46 | 04-장비-88 | 2 | Thermal Desorber System | 1 | 대
47 | 04-장비-89 | 1 | 물벼룩배양기(Serial No. | 1 | 대
47 | 04-장비-89 | 2 | 물벼룩배양기(Serial No. | 1 | 대
48 | 04-장비-90 | 1 | BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0001) | 1 | 대
48 | 04-장비-90 | 2 | BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0002) | 1 | 대
49 | 04-장비-91 | 1 | QuAAtro 39 three-channels Main system | 1 | 대
49 | 04-장비-91 | 2 | Auto sampling system with Ultra sonic homogenizer | 1 | 대
49 | 04-장비-91 | 3 | Air compressor | 1 | 대
49 | 04-장비-91 | 4 | On-line Autoclave digestion system | 1 | 대
49 | 04-장비-91 | 5 | PC | 1 | 대
50 | 04-장비-92 | 1 | Qtrap5500+ (Serial No. EX231312109) | 1 | 대
50 | 04-장비-92 | 2 | Exion LC (Serial No. AB3AD5976135) | 1 | 대
50 | 04-장비-92 | 3 | CTC PAL3 (Serial No. 555999) | 1 | 대
51 | 04-장비-93 | 1 | UDS-45RIE-1 | 2 | 대
52 | 04-장비-94 | 1 | PinAAcle5/900(원자흡수분광기,AAS) | 1 | 대
54 | 04-장비-98 | 1 | 이온크로마토그래피 시스템 | 1 | 시스템
54 | 04-장비-98 | 2 | 음이온 서프레서 | 1 | 개
54 | 04-장비-98 | 3 | 전도도검출기 | 1 | 세트
54 | 04-장비-98 | 4 | 자동시료주입기 | 1 | 세트
54 | 04-장비-98 | 5 | 자동용리액 제조장치 | 1 | 세트
55 | 04-장비-99 | 1 | QuAAtro Three Channels System (Ammonia, Fluoride, MBAS) | 1 | 세트
55 | 04-장비-99 | 2 | Auto Sampler with triple probe | 1 | 세트
55 | 04-장비-99 | 3 | Automatic cleaning & shut down system | 1 | 세트
55 | 04-장비-99 | 4 | On-Line Distillation system (Ammonia, Fluoride) | 2 | 세트
55 | 04-장비-99 | 5 | Advanced cooling module | 1 | 세트
56 | 04-장비-100 | 1 | 실험실용배기기(CHS-N12150) | 2 | ea
57 | 04-장비-101 | 1 | 냉장고 | 2 | 대
58 | 04-장비-102 | 1 | VSTAR12 | 1 | set
59 | 04-장비-103 | 1 | UV-VIS Spectrophotometer, UV-2600i Plus | 1 | ea
59 | 04-장비-103 | 2 | Sipper Unit 160L, UV | 1 | ea
59 | 04-장비-103 | 3 | Multi-Cell Sample Comp, 1600 | 1 | ea
59 | 04-장비-103 | 4 | Rect. Long Path Cell Holder, for UV-240 | 1 | ea
59 | 04-장비-103 | 5 | RECTANG.CELL,50MM(S) | 4 | ea
59 | 04-장비-103 | 6 | Type1 P-10, V-3.5mL Quartz Cell | 12 | ea
59 | 04-장비-103 | 7 | Power CORD SET,PHP-206S+PHS-301 2.4M (KOR) | 1 | ea
59 | 04-장비-103 | 8 | Data Processing Unit | 1 | set
60 | 04-장비-104 | 1 | Washing and disinfection Machine | 1 | ea
60 | 04-장비-104 | 2 | Injection nozzle (56 or more nozzels available) | 2 | ea
60 | 04-장비-104 | 3 | Washing Insert | 1 | ea
60 | 04-장비-104 | 4 | Support for beakers (50 or more beakers available) | 1 | ea
60 | 04-장비-104 | 5 | Detergent level sensor | 1 | ea
60 | 04-장비-104 | 6 | Delivery flow system | 1 | ea

## history
record_id | mgmt_no | hist_date | content | is_calibration | cert_no | uncertainty
3 | 04-장비-07~08 | 2003.12.20. | - temp. controller - temp. sensor - 무접점 릴레이 25A - Dry heater 800 w - controller 용 판넬 - 내부배선 점검 - circulation 용 fan | 0
3 | 04-장비-07~08 | 2006.03.29. | 교정 성적서번호 16-1573-63-6 불확도 ±0.4 ℃ | 1 | 16-1573-63-6 | ±0.4 ℃
3 | 04-장비-07~08 | 2007.03.16. | 교정 성적서번호 07-1561-121-5 불확도 20.1 ℃ ± 0.6 ℃ | 1 | 07-1561-121-5 | 20.1 ℃ ± 0.6 ℃
3 | 04-장비-07~08 | 2008.08.19. | 교정 성적서번호 1CA08-06916 불확도 20 ℃ ± 0.6 ℃ | 1 | 1CA08-06916 | 20 ℃ ± 0.6 ℃
4 | 04-장비-08 | 2006.03.29. | 교정 성적서번호 16-1573-63-5 불확도 ±0.6 ℃ | 1 | 16-1573-63-5 | ±0.6 ℃
4 | 04-장비-08 | 2007.03.16. | 교정 성적서번호 07-1561-121-4 불확도 20.1 ℃ ± 0.6 ℃ | 1 | 07-1561-121-4 | 20.1 ℃ ± 0.6 ℃
4 | 04-장비-08 | 2008.08.19. | 교정 성적서번호 1CA08-06917 불확도 20 ℃ ± 0.61 ℃ | 1 | 1CA08-06917 | 20 ℃ ± 0.61 ℃
5 | 04-장비-09 | 2006.03.15. | - 사각팬, dry heater, - 온도조절기 sensor - 무접점릴레이, 명판 - 누전차단기, 안정기 - 내부배선 점검 및 교체 | 0
5 | 04-장비-09 | 2006.03.29. | 교정 성적서번호 16-1573-63-6 불확도 ±0.4 ℃ | 1 | 16-1573-63-6 | ±0.4 ℃
5 | 04-장비-09 | 2007.03.16. | 교정 성적서번호 07-1561-121-5 불확도 20.1 ℃ ± 0.6 ℃ | 1 | 07-1561-121-5 | 20.1 ℃ ± 0.6 ℃
5 | 04-장비-09 | 2008.08.19. | 교정 성적서번호 1CA08-06918 불확도 20 ℃ ± 0.6 ℃ | 1 | 1CA08-06918 | 20 ℃ ± 0.6 ℃
6 | 04-장비-10 | 2008.08.19. | 교정 성적서번호 1CA08-06939 불확도 0.058 cm3 | 1 | 1CA08-06939 | 0.058 cm3
7 | 04-장비-11 | 2008.08.19. | 교정 성적서번호 1CA08-06939 불확도 0.058 cm3 | 1 | 1CA08-06939 | 0.058 cm3
8 | 04-장비-21 | 2003.03.05. | BOD PROBE, SELF-STIRING CAP MEMBRANE YSI 58 BOARD | 0
8 | 04-장비-21 | 2004.03.26 | CAP MEMBRANE KIT | 0
8 | 04-장비-21 | 2005.02.15 | DO PROBE 고체 | 0
8 | 04-장비-21 | 2007.05.28 | YSI 58-Salinity Unit 교체 | 0
9 | 04-장비-30 | 2005.11.03. | 정기교정 교정번호(05-1182-3) | 1
9 | 04-장비-30 | 2006.11.17 | 정기교정 | 1
9 | 04-장비-30 | 2007.11.16 | 정기교정 교정성적서(1CA08-06891) | 1
9 | 04-장비-30 | 2008.08.06 | 정기교정 교정성적서(07-2052-01) | 1
10 | 04-장비-31 | 2007.06.19. | pH Probe Kit 교체 | 0
13 | 04-장비-42 | 2006.07.28. | 검수 및 설치 | 0
14 | 04-장비-43 | 2006.10.19. | 검수 및 설치 | 0
16 | 04-장비-48 | 2008.10.15 | 교정(교정번호 : 1CA08-08556) | 1
17 | 04-장비-49 | 2008.10.15 | 교정(교정번호 : 1CA08-08557) | 1
19 | 04-장비-55 | 2008.10.15 | 교정(교정번호 : 1CA08-08555) | 1
22 | 04-장비-60 | 2009.03.25. | 교정성적서번호 : JR-E-09-0443 측정불확도 : 0.45 mg (신뢰수준 약 95 %, k=2) | 1 | : JR-E-09-0443 | : 0.45 mg
44 | 04-장비-86 | 2020.05.21 | 장비 교정 | 1

## photos
record_id | mgmt_no | seq | file_path | bin_id | bin_stream | width | height | thumbnail
1 | 04-장비-05 | 1 | images/04-장비-05_1.png | 5 | BinData/BIN0005.PNG | 508 | 400
2 | 04-장비-06 | 1 | images/04-장비-06_1.png | 5 | BinData/BIN0005.PNG | 508 | 400
3 | 04-장비-07~08 | 1 | images/04-장비-07_08_1.png | 4 | BinData/BIN0004.PNG | 357 | 418
4 | 04-장비-08 | 1 | images/04-장비-08_1.png | 4 | BinData/BIN0004.PNG | 357 | 418
5 | 04-장비-09 | 1 | images/04-장비-09_1.png | 4 | BinData/BIN0004.PNG | 357 | 418
6 | 04-장비-10 | 1 | images/04-장비-10_1.png | 32 | BinData/BIN0020.PNG | 328 | 397
7 | 04-장비-11 | 1 | images/04-장비-11_1.png | 32 | BinData/BIN0020.PNG | 328 | 397
8 | 04-장비-21 | 1 | images/04-장비-21_1.png | 33 | BinData/BIN0021.PNG | 329 | 396
9 | 04-장비-30 | 1 | images/04-장비-30_1.png | 34 | BinData/BIN0022.PNG | 331 | 390
10 | 04-장비-31 | 1 | images/04-장비-31_1.png | 35 | BinData/BIN0023.PNG | 328 | 396
11 | 04-장비-38 | 1 | images/04-장비-38_1.png | 36 | BinData/BIN0024.PNG | 329 | 391
12 | 04-장비-40 | 1 | images/04-장비-40_1.png | 37 | BinData/BIN0025.PNG | 329 | 390
13 | 04-장비-42 | 1 | images/04-장비-42_1.png | 38 | BinData/BIN0026.PNG | 328 | 388
14 | 04-장비-43 | 1 | images/04-장비-43_1.png | 42 | BinData/BIN002A.PNG | 177 | 196
14 | 04-장비-43 | 2 | images/04-장비-43_2.png | 41 | BinData/BIN0029.PNG | 151 | 198
14 | 04-장비-43 | 3 | images/04-장비-43_3.png | 39 | BinData/BIN0027.PNG | 175 | 189
14 | 04-장비-43 | 4 | images/04-장비-43_4.png | 40 | BinData/BIN0028.PNG | 154 | 188
15 | 04-장비-46 | 1 | images/04-장비-46_1.png | 43 | BinData/BIN002B.PNG | 329 | 391
16 | 04-장비-48 | 1 | images/04-장비-48_1.png | 44 | BinData/BIN002C.PNG | 329 | 400
17 | 04-장비-49 | 1 | images/04-장비-49_1.png | 45 | BinData/BIN002D.PNG | 329 | 401
18 | 04-장비-52 | 1 | images/04-장비-52_1.png | 46 | BinData/BIN002E.PNG | 329 | 391
19 | 04-장비-55 | 1 | images/04-장비-55_1.png | 47 | BinData/BIN002F.PNG | 329 | 404
20 | 04-장비-56 | 1 | images/04-장비-56_1.png | 48 | BinData/BIN0030.PNG | 329 | 392
21 | 04-장비-57 | 1 | images/04-장비-57_1.png | 49 | BinData/BIN0031.PNG | 329 | 392
22 | 04-장비-60 | 1 | images/04-장비-60_1.png | 50 | BinData/BIN0032.PNG | 506 | 408
23 | 04-장비-61 | 1 | images/04-장비-61_1.png | 51 | BinData/BIN0033.PNG | 480 | 399
24 | 04-장비-61-01 | 1 | images/04-장비-61-01_1.png | 52 | BinData/BIN0034.PNG | 471 | 399
25 | 04-장비-64 | 1 | images/04-장비-64_1.png | 56 | BinData/BIN0038.PNG | 276 | 194
25 | 04-장비-64 | 2 | images/04-장비-64_2.png | 54 | BinData/BIN0036.PNG | 232 | 191
25 | 04-장비-64 | 3 | images/04-장비-64_3.png | 55 | BinData/BIN0037.PNG | 276 | 180
25 | 04-장비-64 | 4 | images/04-장비-64_4.png | 53 | BinData/BIN0035.PNG | 234 | 179
26 | 04-장비-68 | 1 | images/04-장비-68_1.png | 57 | BinData/BIN0039.PNG | 374 | 392
27 | 04-장비-69 | 1 | images/04-장비-69_1.png | 58 | BinData/BIN003A.PNG | 500 | 344
28 | 04-장비-71 | 1 | images/04-장비-71_1.png | 59 | BinData/BIN003B.PNG | 501 | 303
29 | 04-장비-72 | 1 | images/04-장비-72_1.png | 60 | BinData/BIN003C.PNG | 525 | 343
30 | 04-장비-73 | 1 | images/04-장비-73_1.png | 61 | BinData/BIN003D.PNG | 511 | 348
31 | 04-장비-74 | 1 | images/04-장비-74_1.png | 63 | BinData/BIN003F.PNG | 134 | 341
31 | 04-장비-74 | 2 | images/04-장비-74_2.png | 62 | BinData/BIN003E.PNG | 313 | 335
32 | 04-장비-74-1 | 1 | images/04-장비-74-1_1.png | 64 | BinData/BIN0040.PNG | 492 | 367
33 | 04-장비-75 | 1 | images/04-장비-75_1.png | 22 | BinData/BIN0016.PNG | 311 | 328
34 | 04-장비-76 | 1 | images/04-장비-76_1.png | 24 | BinData/BIN0018.PNG | 309 | 334
35 | 04-장비-77 | 1 | images/04-장비-77_1.png | 25 | BinData/BIN0019.PNG | 440 | 366
36 | 04-장비-78 | 1 | images/04-장비-78_1.png | 26 | BinData/BIN001A.PNG | 498 | 373
37 | 04-장비-79 | 1 | images/04-장비-79_1.png | 27 | BinData/BIN001B.PNG | 494 | 370
38 | 04-장비-80 | 1 | images/04-장비-80_1.png | 28 | BinData/BIN001C.PNG | 247 | 376
40 | 04-장비-82 | 1 | images/04-장비-82_1.png | 30 | BinData/BIN001E.PNG | 291 | 388
41 | 04-장비-83 | 1 | images/04-장비-83_1.png | 31 | BinData/BIN001F.PNG | 510 | 247
42 | 04-장비-84 | 1 | images/04-장비-84_1.png | 21 | BinData/BIN0015.PNG | 509 | 363
43 | 04-장비-85 | 1 | images/04-장비-85_1.png | 7 | BinData/BIN0007.PNG | 512 | 340
44 | 04-장비-86 | 1 | images/04-장비-86_1.png | 9 | BinData/BIN0009.PNG | 506 | 278
45 | 04-장비-87 | 1 | images/04-장비-87_1.png | 10 | BinData/BIN000A.PNG | 508 | 341
46 | 04-장비-88 | 1 | images/04-장비-88_1.png | 11 | BinData/BIN000B.PNG | 509 | 287
47 | 04-장비-89 | 1 | images/04-장비-89_1.png | 12 | BinData/BIN000C.PNG | 404 | 407
48 | 04-장비-90 | 1 | images/04-장비-90_1.png | 13 | BinData/BIN000D.PNG | 346 | 398
49 | 04-장비-91 | 1 | images/04-장비-91_1.png | 14 | BinData/BIN000E.PNG | 470 | 363
50 | 04-장비-92 | 1 | images/04-장비-92_1.png | 65 | BinData/BIN0041.PNG | 460 | 345
51 | 04-장비-93 | 1 | images/04-장비-93_1.png | 66 | BinData/BIN0042.PNG | 510 | 382
52 | 04-장비-94 | 1 | images/04-장비-94_1.png | 67 | BinData/BIN0043.PNG | 223 | 317
52 | 04-장비-94 | 2 | images/04-장비-94_2.png | 68 | BinData/BIN0044.PNG | 214 | 318
53 | 04-장비-95 | 1 | images/04-장비-95_1.png | 69 | BinData/BIN0045.PNG | 254 | 339
54 | 04-장비-98 | 1 | images/04-장비-98_1.png | 70 | BinData/BIN0046.PNG | 227 | 321
54 | 04-장비-98 | 2 | images/04-장비-98_2.png | 71 | BinData/BIN0047.PNG | 227 | 321
55 | 04-장비-99 | 1 | images/04-장비-99_1.png | 72 | BinData/BIN0048.PNG | 227 | 302
55 | 04-장비-99 | 2 | images/04-장비-99_2.png | 73 | BinData/BIN0049.PNG | 227 | 302
56 | 04-장비-100 | 1 | images/04-장비-100_1.png | 74 | BinData/BIN004A.PNG | 419 | 430
57 | 04-장비-101 | 1 | images/04-장비-101_1.png | 75 | BinData/BIN004B.PNG | 178 | 238
57 | 04-장비-101 | 2 | images/04-장비-101_2.png | 76 | BinData/BIN004C.PNG | 178 | 238
58 | 04-장비-102 | 1 | images/04-장비-102_1.png | 16 | BinData/BIN0010.PNG | 227 | 302
58 | 04-장비-102 | 2 | images/04-장비-102_2.png | 15 | BinData/BIN000F.PNG | 227 | 302
59 | 04-장비-103 | 1 | images/04-장비-103_1.png | 18 | BinData/BIN0012.PNG | 227 | 302
59 | 04-장비-103 | 2 | images/04-장비-103_2.png | 17 | BinData/BIN0011.PNG | 227 | 302
60 | 04-장비-104 | 1 | images/04-장비-104_1.png | 19 | BinData/BIN0013.PNG | 227 | 302
60 | 04-장비-104 | 2 | images/04-장비-104_2.png | 20 | BinData/BIN0014.PNG | 227 | 302